附件4

项目需求响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考需求 | 是否能完全响应（是/否） | 不能响应的需求及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数无抽搐电休克治疗仪 | 1 | - 1、性能要求及技术参数： - 脉冲宽度：0.15ms、0.3ms、0.5ms、1.0ms四档可调，具备超短脉冲、近超短脉冲及短脉冲多种模式；输出电流：500-900mA连续可调；脉冲频率：10-120Hz可调；刺激持续时间：0.5-8秒可调；最大输出能量：≥202.8J；最大输出电荷：≥1152mC。 - 适用范围：广泛适应症：适用于重度抑郁障碍（伴有严重消极观念、自伤、自杀企图或行为）、躁狂症（极度兴奋躁动、冲动伤人）、精神分裂症（紧张状态如缄默、违拗、拒食、木僵或亚木僵状态，明显幻觉妄想）、紧张症、双相情感障碍、对药物治疗无效或需要紧急处理的情况等。 - 2、配置要求： （1）监测与显示系统： - · 配备7英寸彩色触摸式显示屏，治疗全程可视化实时显示脑电（EEG）、心电（ECG/ EKG）、肌电（EMG）等生理波形； - · 不少于7通道信号采集，可同步实时监测多种生理指标； - · 可记录发作后抑制指数，配置95%边缘频率分析、中位频率、相对德尔塔功率等麻醉深度监测功能。 - （2）参数控制模式： - · 具备单旋钮模式（算法自动调整各参数以增加刺激强度）和四旋钮模式（医生可独立调节脉冲宽度、频率、持续时间和电流四个参数）两种模式，满足不同临床经验和治疗场景的需求。 - （3）数据管理与打印： - · 配备四通道高分辨率打印器，可实时记录及打印EEG、ECG、EMG等波形； - · 设备自带存储功能，可重复打印当前病人的治疗数据及仪器状态参数。 - （4）物理规格： - · 尺寸：高8.0英寸（20.3cm）×宽17.5英寸（44.45cm）×深19.5英寸（49.53cm）。 - （5）电极配件要求：配备单侧、双颞、双额电极配件，平、凹刺激电极板多种规格适应不同患者头皮解剖差异，确保良好导电接触；EEG/ECG电缆及电极片配套原装用于脑电、心电信号采集；OMS电缆（视动感受器） 配套原装记录体位变化及运动信号；手持刺激电缆 选配 便于特殊体位患者操作。上述配件应确保与主机完全兼容，且能够稳定支持临床三种主流电极放置方案（单侧、双颞、双额）的灵活切换。 - 3、设备维保以及未来置换主要配件： - （1）设备免费维保时间≥5年，5年内免费更换配件及维修。 - （2）使用年限≥10年。 - （3）需满足信创产品要求，能完成信创符合性测评。 - （4）设备配置及相关收费符合现行医保收费标准。 - 4、人员培训：上门培训 |  |  |